**IONSTRAIMÍ D'ÚSÁID**

**SPLINT TRACTION CT-7**

ÚSÁID INTENDED: Tá sé i gceist ag SPLINT TRACTION LEG CT-7 tacaíocht agus tarraingt a sholáthar do bhristeacha femur lár-seafta le linn an chúraim réamhospidéil agus iompar an othair.

TÁSCAIRÍ: Bristeacha femur lár-seafta.

GRÚPA PATIENT INTENDED: Daoine fásta le bristeacha seafta an femur, gan baint ag an alt glúine leo.

ÚSÁIDEOIR INTENDED: Gairmithe cúram sláinte agus foireann neamhleighis oilte.

IONSTRAIMÍ:

Cinntigh le do thoil go bhféachann tú ar an bhfíseán gairid ar ár suíomh Gréasáin: https://www.faretec.com/training-videos

1. Bain hitch rúitín as an bpóca lasmuigh.

2. Fill hitch rúitín timpeall rúitín an chos gortaithe.

3. Fíoraigh go bhfuil búcla an chromáin dúch dírithe ar chos an othair.

4. Bain splint as an mála agus lig do na feadáin go léir gabháil.

5. Ceangail búcla ag deireadh an splint le hitch rúitín.

6. Ceangail strap Ischial / groin trí é a fhilleadh timpeall an thigh uachtair agus an strap a dhéanamh níos doichte.

7. Fill strapaí an dá chos timpeall chos na n-othar, ceann os cionn na glúine, ceann faoi bhun na glúine.

8. Meicníocht tarraingthe casadh NUT ag deireadh chos an splint. Casadh i dtreo na saigheada chun tarraingt a chur i bhfeidhm.

9. Monatóireacht agus tabhair faoi deara fad an tarraingt atá á bhaint amach.

10. Stop nuair a chuirtear tarraingt leordhóthanach i bhfeidhm: Tá an chos gortaithe ar comhfhad leis an gcos neamh gortaithe, mothaíonn an t-othar faoiseamh, agus laghdaítear an at.

Cuireann an córas tarraingthe Slat Snáithe iallach ar an Medic tarraingt a chur i bhfeidhm go mall agus go cúramach agus mar sin ní dhéantar aon damáiste breise don othar. Ligeann sé freisin coigeartú éasca a dhéanamh ar incrimintí beaga.

SOCHAIR CLINICIÚLA:

• Tacaíocht agus tarraingt a sholáthar do bhristeacha femur lár seafta

• Laghdaíonn sé hemorrhage agus spásmaí matáin

• Coscann sé tuilleadh damáiste don muscle, fíochán agus struchtúr anatamaíoch máguaird

• Faoiseamh a dhéanamh ar phian othair

COTHABHÁIL AGUS GLANÚ:

Scrúdaigh splint tar éis gach úsáide. Ba chóir go mbeadh fráma saor ó éilliú. Is féidir fráma a ghlanadh le gallúnach agus le huisce agus a thriomú le tuáille indiúscartha. Má tá aon éilliú ar an gcliathán rúitín, na strapaí cos nó an strap ischial nó má chaitear é, ná athúsáid iad, caithfear cinn nua a chur ina n-áit. Le haghaidh athsholáthair téigh i dteagmháil le FareTec: + 1-440-350-9510.

CONTRAINDICATIONS: Níor chóir Splints Tarraingt a úsáid le haghaidh muineál bristeacha femur, bristeadh agus / nó dislocation na glúine agus le haghaidh rúitín briste.

RABHADH, RÉAMHRÁ & TEORANTA: Dada

DÍOSPÓIREACHT SÁBHÁILTE: Ba cheart an táirge a dhiúscairt sa limistéar tiomnaithe mar a mhol na húdaráis áitiúla.

FÓGRA: Tabhair tuairisc do FareTec nó d’údarás inniúil an Bhallstáit ina n-úsáideann tú an táirge seo aon eachtra thromchúiseach a tharla agus a bhfuil amhras ort go bhfuil baint aige leis an bhfeiste seo. Má tá amhras ort go bhfuil locht ionchasach ann nó nár chomhlíon táirge do chuid ionchais, déan é seo a thuairisciú don Chuideachta agus tabhair an oiread faisnéise agus is féidir. Uimhir theileafóin na cuideachta: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510

(f) 440-350-9520, www.faretec.com

 

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Icon  Description automatically generated | Manufacturer | Text  Description automatically generated | Authorized representative in the  European  Community |
|  | Medical Device |  | Importer |
|  | Consult instructions for use | Text  Description automatically generated with medium confidence | Catalogue number |
|  | Date of manufacture | Icon  Description automatically generated with medium confidence | Batch code |