GEBRUIKSAANWIJZING

CT-7 TRACTIE SPLINT

BEOOGD GEBRUIK: CT-7 LEG TRACTION SPLINT is bedoeld om ondersteuning en tractie te bieden aan mid-schacht femurfracturen tijdens pre-ziekenhuiszorg en patiëntentransport.

INDICATIES: Mid-schacht femurfracturen.

BEOOGDE PATINTENGROEP: Volwassenen met schachtfracturen van het dijbeen, waarbij het kniegewricht niet betrokken is.

BEDOELDE GEBRUIKER: Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en opgeleid niet-medisch personeel.

INSTRUCTIES:

Zorg ervoor dat u de korte video op onze website bekijkt: https://www.faretec.com/training-videos

1. Verwijder de enkelhaak uit de buitenzak.

2. Wikkel de enkelband om de enkel van het gewonde been.

3. Controleer of de gesp van de trekhaak naar de voet van de patiënt gericht is.

4. Haal de spalk uit de zak en laat alle slangen vastklikken.

5. Bevestig de gesp aan het uiteinde van de spalk aan de enkelkoppeling.

6. Bevestig de heup-/liesband door deze om het bovenbeen te wikkelen en de band strak te trekken.

7. Wikkel beide beenbanden om het been van de patiënt, één boven de knie, één onder de knie.

8. Spintractiemechanisme MOER aan het voeteneinde van de spalk. Draai in de richting van de pijlen om tractie toe te passen.

9. Controleer en noteer de lengte van de tractie die wordt bereikt.

10. Stop zodra voldoende tractie is uitgeoefend: het gewonde been is even lang als het niet-verwonde been, de patiënt voelt verlichting en de zwelling is verminderd.

Het tractiesysteem met draadstang dwingt de Medic om langzaam en voorzichtig tractie toe te passen, zodat er geen verdere schade aan de patiënt wordt toegebracht. Het maakt ook een eenvoudige aanpassing in kleine stappen mogelijk.

KLINISCHE VOORDELEN:

• Ondersteuning en tractie bieden bij femurfracturen in de middenschacht

• Vermindert bloedingen en spierspasmen

• Voorkomt verdere schade aan de omliggende spieren, weefsels en anatomische structuur

• Verlicht de pijn van de patiënt

ONDERHOUD EN REINIGING:

Inspecteer de spalk na elk gebruik. Frame moet vrij zijn van vervuiling. Frame kan worden gereinigd met water en zeep en worden afgedroogd met een wegwerphanddoek. Als de enkelkoppeling, beenriemen of zitbeenriem vuil zijn of versleten zijn, gebruik ze dan niet opnieuw, ze moeten worden vervangen door nieuwe. Neem voor vervanging contact op met FareTec: +1-440-350-9510.

CONTRA-INDICATIES: Tractiespalken mogen niet worden gebruikt voor de nek van femurfracturen, fracturen en/of dislocatie van de knie en voor een gebroken enkel.

WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMAATREGELEN & BEPERKINGEN: Geen

VEILIGE VERWIJDERING: Het product moet worden weggegooid in de daarvoor bestemde ruimte zoals aanbevolen door de lokale autoriteiten.

KENNISGEVING: Meld elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan en waarvan u vermoedt dat het verband houdt met dit apparaat, aan FareTec of aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u dit product gebruikt. Als u een mogelijk defect vermoedt of een product niet aan uw verwachtingen voldoet, meld dit dan aan het Bedrijf en geef zoveel mogelijk informatie. Telefoonnummer bedrijf : +1-440-350-9510

FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510

(f) 440-350-9520, www.faretec.com

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain

|  | Manufacturer |  | Authorized representative in the European Community |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medical Device |  | Importer |
|  | Consult instructions for use |  | Catalogue number |
|  | Date of manufacture |  | Batch code |